### Лекция 31

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРОЙ.

На базе проведенных комплексных исследований и современных представлений о влиянии лазерного излучения на организм человека разработан и утвержден ряд нормативных документов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию лазерных изделий. Эти документы устанавливают единую систему обеспечения лазерной безопасности. В такую систему входят: технические средства снижения опасных и вредных производственных факторов, организационные мероприятия, контроль условий труда на лазерных установках.

В современной научно-технической и нормативной литературе дано несколько вариантов классификации лазерных изделий. С позиции обеспечения лазерной безопасности их классифицируют по основным физико-техническим параметрам и степени опасности генерируемого излучения.

В зависимости от конструкции лазера и конкретных условий его эксплуатации, обслуживающий его персонал может быть подвержен воздействию опасных и вредных производственных факторов, перечень которых приведен в ГОСТ 12.1.040-83

К ним относятся:

1) лазерное излучение - прямое, рассеянное, отраженное;

2) световое излучение (ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное) от источника накачки или кварцевых газоразрядных трубок а также от плазменного факела и материала мишени;

3) шумы вибрации, возникающие при работе лазера;

4) ионизирующее излучение, рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и других элементов, работающих при анодном напряжении более 5 кВ;

5) продукты взаимодействия лазерного излучения c обрабатываемыми материалами;

б) высокое напряжение в электрической цепи питания ламп накачки или в газовом разряде;

7) электромагнитные поля ВЧ - и СВЧ- диапазонов от генераторов накачки;

8) ИК - излучение и тепловыделение от оборудования и нагретых поверхностей;

9) запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами взаимодействия лазерного луча с мишенью;

10) агрессивные и токсичные вещества, используемые в конструкции лазера (систем с прокачкой, хладагентов и др.);

11) опасность взрыва в системе накачки лазеров, а также опасность взрыва и пожара при попадании лазерного излучения на горючий материал.

Уровни опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте не должны превышать значений, установленных по электробезопасности ГОСТ 12.2.007.3 "Правила устройства электроустановок; взрывоопасности ГОСТ 12.1.010-7; шуму "Санитарные нормы допускаемых уровней шума на рабочих местах" № 3223-85 уровням напряженности электромагнитного поля (ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 12.006); уровням ионизирующего излучения (нормы НPB-76/87; концентрации токсических веществ в воздухе рабочей зоны (предельно допустимые концентрации, установленные ГОСТ 12.1.005) и др.

Степень воздействия лазерного излучения на оператора зависит от физико-технических характеристик лазера - плотности мощности (энергии) излучения, длины волны, времени облучения, длительности и  периодичности импульсов, площади облучаемой поверхности.

Биологические эффекты лазерного облучения зависят как от вида воздействия излучения на ткани организма (тепловое, фотохимическое, ударно-акустическое и др.), так и от биологических и физико-химических особенностей самих тканей и органов. Наиболее опасно лазерное излучение с длиной волны =380..1400 нм, для сетчатки глаза, =180..380 нм и свыше 1400 нм - для передних отделов глаза.

Санитарными нормами выдвинуты требования, в соответствии, с которыми в основу проектирования, разработки и эксплуатации лазерной техники должен быть положен принцип исключения воздействия на человека (кроме лечебных целей) лазерного излучения, как прямого, так и зеркально или диффузно отраженного.

В соответствии со СНиП 5804-91, лазерное излучение по степени опасности генерируемого излучения подразделяют на 4 класса. При этом класс опасности определяется классом опасности используемого в нем лазера. Классификацию лазеров с точки зрения безопасности проводит предприятие-изготовитель путем сравнения выходных характеристик излучения с предельно допустимыми уровнями (ПДУ) при однократном воздействии. Определяя принадлежность лазерного излучения к тому или иному классу, необходимо учитывать воздействие прямого или отраженного лазерного пучка на глаза и кожу человека и пространственные характеристики лазерного излучения при этом  различают "коллимированное" излучение, т.е. заключенное в ограниченном телесном угле, и "неколлимированное", т.е. рассеянное или диффузно отраженное. Использование дополнительных оптических систем не включено в понятие "коллимация", а оговаривается отдельно.

Изделие, содержащее лазер, с позиций техники безопасности классифицируют в основном по степени опасности генерируемого излучения.

Патологические эффекты воздействия лазерного излучения

на орган зрения

Сравнительно легкая уязвимость роговицы и хрусталика глаза при воздействии электромагнитных излучений самых различных длин волн, а также способность оптической системы глаза увеличивать плотность энергии (мощности) излучения видимого ближнего инфракрасного диапазона на глазном дне на несколько порядков по отношению к роговице,  выделяет его в наиболее уязвимый орган.

Степень повреждения глаза главным образом зависит от таких физических параметра как время облучения, плотность потока энергия, длина волны и вид излучения (импульсное или непрерывное), а также индивидуальных особенностей глаза. При рассмотрении воздействия лазерного излучения на орган зрения необходимо отдельно разбирать действие излучения с длинами волн в интервале 0,4-1,4 мкм и длин волн вне этого интервала. Для электромагнитного излучения длинами волн короче 0,4 мкм н длиннее 1,4 мкм оптические среды глаза являются непрозрачными, и поэтому фокусирующее действие не имеет места.

Воздействие ультрафиолетового излучения на орган зрения в основном приводит к поражению роговицы (кератит). Наибольшим поражающим действием обладает излучение с длиной волны 0,288 мкм. Излучение с длиной волны короче 0,32 мкм почти полностью поглощается в роговице и водянистой влаге передней меры глаза, а с длинами волн 0,32-0,39 мкм - в хрусталике. За счет высокого коэффициента поглощения излучения в роговице и водянистой влаге передней камеры даже на длине волн 0.32 мкм минимальная величина энергии, необходимая для возникновения нежелательных химических реакций в хрусталике, в 2 раза больше, чем соответствующая энергия для роговицы. Поэтому помутнение хрусталика (катаракта) под влиянием ультрафиолетового излучения наблюдается редко. Локальные ожоги роговицы лазерным излучением с длиной волны  в пределах ультрафиолетовой области спектра устраняются в процессе самозаживания.

Для лазерного излучения с длиной волны 0,4-1,4 мкм критическим элементом органа зрения является сетчатка. Несмотря на то, что и здесь (при больших мощностях) может происходить повреждение переднего отдела глаза, основное значение приобретает повреждение сетчатки, которое начинает происходить при уровнях энергии, еще не вызывающих повреждения прозрачных сред глаза. Она представляет собой функционально наиболее значимый элемент глаза, обладает высокой чувствительностью к электромагнитным волнам видимой области спектра и характеризуется большим коэффициентом поглощения электромагнитных волн видимой, инфракрасной и ближней ультрафиолетовой областей.

Повреждение глаза может изменяться от слабых ожогов сетчатки, сопровождающихся незначительными или полностью отсутствующими изменениями зрительной функции, до серьезных повреждений, приводящих к ухудшению зрения и даже к полной его потере.

Длительное облучение сетчатки в видимом диапазоне на уровнях, не намного меньших порога ожога, может вызывать необратимые изменения в ней.

Повреждение сетчатки обязательно сопровождается нарушением функции зрения. Клетки сетчатки, как и клетки центральной нервной системы, после повреждения не восстанавливаются.

Повреждения сетчатки под влиянием лазерного излучения можно разделить на две группы. К первой относятся временные нарушения зрительной функции глаза без видимых изменений глазного дна. Примером такого повреждения является ослепление от яркости световой вспышки. Ко второй относятся повреждения, сопровождающиеся разрушением сетчатки, проявляющиеся в виде термического повреждения ожогового или «взрывного» характера.

Ослепление от яркости световой вспышки является самым слабым проявлением поражающего действия лазерного излучения. Оно носит обратимый характер и выражается в возникновении слепого пятна в поле зрения. Результатом такого ослепления является полный распад зрительного пигмента в фоторецепторах сетчатки под действием видимого света большой яркости. Ослепление наступает при наблюдении источника яркого света, который создает на роговице плотность излучения порядка 150 Вт/см2. Восстановление зрительного пигмента в фоторецепторах сетчатки иногда затягивается на несколько минут.

Воздействие на глаз сверхпороговых интенсивностей излучения вызывает тепловой ожог глазного дна с необратимым повреждением сетчатки. Минимальное повреждение проявляется мельчайшим, видимым в офтальмоскоп изменением сетчатки, представляющее собой небольшое белое пятно из свернувшихся белков с областью кровоизлияния в центре. Поврежденный участок окружен зоной отека. После несколько дней на месте повреждения появляется рубец из соединительной ткани, не способный нести функцию зрительного восприятия.

Импульсное лазерное излучение представляет большую опасность, чем непрерывное, так как в этом случае повреждение глазного дна вызывается комбинированным действием - термическим и механическим. Механическое действие излучения проявляется в виде «взрыва» зерен меланина, причем сила «взрыва» такова, что зерна пигмента выбрасываются в стекловидное тело.

Облучение меньшими уровнями может вызывать начальные изменения, при которых восстановление зрительной функции возможно, однако считается, что повторное облучение при таких же, достаточно низких энергетических уровнях может привести  к невосстанавливающимся повреждениям.

При воздействии лазерного излучения на сетчатку особенно опасны повреждения центральной ямки и желтого пятна - наиболее важных функциональных областей глаза. Повреждение этих областей сопровождается почти полной потерей зрения. Чем больший угол между зрительной осью и направлением падения лазерного луча, тем меньше степень нарушения функции зрения.

Непроизвольные движения глазного яблока приводят к тому, что отдельные участки сетчатки изменяют свое положение относительно падающего излучения много раз в секунду. Поэтому непрерывное и импульсно-периодическое излучение вызывают повреждения сетчатки в области, большей, чем площадь сфокусированного на ней изображения, даже в том случае,  если во время облучения пучок не отклоняется от прямой линии видения.

В стекловидном теле и водянистой влаге передней камеры удерживается около 5% проходящей через них энергии электромагнитных волн видимой области спектра.

Поглощение энергии излучения различными структурами глаза растет с увеличением длины волны излучения в ближней инфракрасной области. Излучения с длинами волн более 1,4 мкм практически полностью поглощаются в стекловидном теле и водянистой влаге передней камеры. При умеренных повреждениях эти среды глаза способны самовосстанавливаться.

Небольшие ожоги радужной оболочки могут закончиться самозаживлением и не вызывают постоянных нарушений зрения. Тяжелые ожоги приводят к образованию рубцовой ткани, деформации радужной оболочки с потерей остроты зрения. Степень повреждения радужной оболочки лазерным излучением в значительной мере зависит от ее окраски. Например, зеленые и голубые глаза характеризуются большим повреждением, а карие - небольшим.

Лазерное излучение средней инфракрасной области света может причинить тяжелое повреждение роговице, сопровождающееся денатурацией белков и полной потерей прозрачности (образованием бельма). Главный механизм воздействия инфракрасного излучения - тепловой. Степень теплового повреждения роговицы зависит от поглощенной дозы излучения, причем травмируется не сосудистая оболочка, расположенная глубже, а тонкий эпителиальный слой. Если доза излучения велика, то может произойти полное разрушение защитного эпителия с одновременным помутнением радужной оболочки из-за коагуляции белка и хрусталика, развивается катаракта. Хрусталик повреждается около обожженных участков радужной оболочки. Это свидетельствует о том, что изменения в хрусталике носят вторичный характер, т. е. инфракрасное излучение поглощается пигментным эпителием радужной оболочки, и, превращаясь в тепло, приводит к повреждению соседних участков хрусталика.

Таким образом, лазерное излучение оказывает повреждающее действие на все структуры органа зрения. Основной механизм повреждений - тепловое действие.

## Воздействие лазерного излучения на кожу, внутренние органы

и организм в целом.

Кожа является первой линией защиты организма от повреждения лазерным излучением. Кожа представляет собой не просто механический барьер, а важный, физиологически активный орган, обширные повреждения которого могут привести к гибели организма.

Степень повреждения кожи зависит от первоначально поглощенной энергии. Повреждения кожи, вызванные лазерным излучением, могут быть различными: от легкой эритемы (покраснения) до поверхностного обугливания и, в конечном счете, до образования глубоких дефектов кожи. Особенно значительные повреждения наблюдаются на пигментированных участках, например на родимых пятнах, на местах с сильным загаром, или коже, обладающей естественным темным цветом. При воздействии на светлую кожу лазерное излучение проникает в подкожные ткани и повреждает расположенные в них сосуды и нервы.

Повреждения кожи, вызванные воздействием лазерного излучения, близки по характеру к термическим ожогам и отличаются от них тем, что поврежденный участок имеет четкую границу, за которой находится небольшая область покраснения. Пузыри, образующиеся при воздействии лазерного излучения, располагаются в эпидермисе, а не под ним. Вблизи поврежденных участков обнаруживаются свободные радикалы и другие признаки ионизации, что позволяет предполагать наличие кроме теплового других механизмов повреждения кожи.

С повышением энергии излучения происходит увеличение размеров очагов поражения. Облучение кожи несфокусированным излучением с энергией около 100 Дж приводит к утрате чувствительности облученного участка на несколько дней (без видимых повреждений). Под влиянием облучения изменяется активность некоторых ферментов, наблюдается образование в коже свободных радикалов.

К лазерам средней опасности относятся такие лазеры, эксплуатация которых обуславливает опасность воздействия на глаза прямого, зеркального или диффузно отраженного излучения, а также прямого или зеркально отраженного излучения на кожу.

Опасными являются лазеры, эксплуатация которых связана с опасностью воздействия на глаза и кожу прямого, зеркального или диффузно-отраженного излучения и работа которых сопровождается возникновением других опасных и вредных производственных факторов.

Определение класса биомедицинского прибора по степени

лазерной опасности.

В соответствии с Санитарными Нормами и Правилами устройства и эксплуатации лазеров (СНиП 5804-91) [2] и стандартом МЭК 825 1987 г. класс опасности всего прибора, в состав которого входит лазер, определяется классом опасности лазера, получаемого расчетным путем по выходным характеристикам сопоставлением предельно допустимых уровней (ПДУ) для глаз и кожи человека с ограничениями по классам.

При анализе лазерной опасности прибора его относят к наибольшему из расчетных классов.

При юстировке и наладке, используются средства индивидуальной защиты (СИЗ) - специальные защитные очки, щитки, маски, технологические халаты, кремы для защиты лица и рук. Снижение степени опасности диффузно  рассеянного излучения лазера в зависимости от длины волны осуществляют светофильтрами, расстоянием и фоновой освещенностью  роговицы глаза.

Использование ослабителя излучения  (светофильтра) должно обеспечивать безопасные условия труда,  т.е. снижать степень опасности  воздействия излучения на глаз (кожу) до единицы. Выбор типа защитных очков осуществляется по спектральной характеристике и оптической плотности стекла.

Литература.

1. Рахманов Б.Н. “Безопасность при эксплуатации лазерных установок” М. Машиностроение. 1981

2. Белов “ Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование. “ Справочник. М. Машиностроение. 1989

3. Н.М. Веренкина, В.Е. Карасик, О.В. Рожков “Вопросы лазерной безопасности”. Издательство МГТУ 1993 г.

4. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров 5804-91 М. 1991

5. ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ Лазерная безопасность. Общие положения М. 1983

6. Гост 12.031-81 Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения М, 1981

7. Справочник по лазерной технике. Пер с нем. М, Энергоиздат. 1991