ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  ПО  ЛАЗЕРНЫМ МЕДИЦИНСКИМ СИСТЕМАМ

БМТ1-91,  2004-2005  УЧ.Г.

Физические принципы работы лазеров

Условие термодинамического равновесия в двухуровневой квантовой системе, взаимодействующей с внешним электромагнитным полем. Инверсия населенности и показатель усиления активной среды. Понятие об эффектах насыщения. Зависимость показателя усиления от внешнего поля в простейших случаях для непрерывного и импульсного сигналов.

Автоколебательная точка зрения на лазер. Условие самовозбуждения, понятие о балансе амплитуд и фаз. Оценка выходной мощности лазера в случае больших и малых превышений над порогом генерации.

Особенности оптического и резонатора как резонатора открытого типа. Xарактеристики идеализированного резонатора: добротность, полоса пропускания, межмодовое расстояние.

Пассивный и активный резонатор Фабри-Перо. Проблема устойчивости пространственной конфигурации поля в резонатора при учете дифракционных потерь.

Гауссов пучок как фундаментальное распределение поля в пространстве, доставляющее минимум соотношению неопределенностей. Расчет характеристик гауссова пучка на основании теории Когельника. Типовые схемы резонаторов, реализующих гауссов пучок. Расчет преобразования гауссова пучка оптическими системами.

Лазеры,  наиболее часто применяемые в медицине

Газовые лазеры на нейтральных атомах (на примере неон-гелиевого лазера). Особенности создания инверсии в тлеющем разряде. Механизмы возбуждения, роль гелия в создании инверсии в неоне. Квантовая эффективность и КПД лазеров на нейтральных атомах. Уникальность данного типа лазеров как источников излучения с наивысшей степенью когерентности и монохроматичности. Медицинские применения неон-гелиевых лазеров.

Полупроводниковые лазеры. Особенности создания инверсии в полупроводнике. Уровень и квазиуровни Ферми. Инжекция носителей заряда. Причины, ограничивающие выходную мощность полупроводниковых лазеров. Особенности медицинских применений полупроводниковых лазеров.

Полупроводниковые лазеры на гетероструктурах. Интегрально-оптические лазерные устройства. Волоконные лазеры на базе излучающих лазерных диодов. Возможности хирургического применения волоконных лазеров этого типа

Лазеры на ионах благородных газов. Особенности создания инверсии на уровнях ионов . Возможность получения большого энергосъема с единицы объема активной среды. Технологические проблемы разработки ионных лазеров и пути их решения. Области медицинского применения ионных лазеров.

Молекулярные лазеры (на примере СО2-лазера). Колебательные и вращательные спектры. Особенности выбора длины волны и КПД молекулярных лазеров. Основные проблемы, ограничивающие выходную мощность молекулярных лазеров. Конструктивные особенности СО2 лазера, определяемые его медицинскими применениями.

Гранат-неодимовый лазер. Схема рабочих уровней, особенности создания инверсии в активированных кристаллах. Конструктивные особенности твердотельных лазеров, их технологические, инженерные и эксплуатационные преимущества. Разнообразие режимов работы гранат-неодимового лазера.

Рубиновый лазер. Схема рабочих уровней, особенности возбуждения. Сравнение работы лазера по трех- и четырехуровневой схемам возбуждения.

Твердотельные лазеры на самоограниченных переходах. Выбор кристаллических матриц и особенности их активирования ионами редкоземельных элементов. Пичковый режим генерации. Особенности медицинских применений данного типа лазеров. Еr: YAG-лазер как представитель семейства твердотельных лазеров на самоограниченных переходах. Схема рабочих уровней, особенности возбуждения, длина волны излучения. Медицинское применение эрбиевого лазера в связи с его режимом работы и длиной волны. Механизмы взаимодействия излучения эрбиевого лазера с мягкими биотканями.

Эксимерные лазеры. Особенности создания инверсии населенностей в эксимерной среде, уникальность эксимерных лазеров как высокоинтенсивных источников когерентного излучения УФ-диапазона.

Лазеры на органических красителях (на примере родамина 6G). Особенности образования инверсии населенностей в жидкой среде. Пленение излучения. Причины большой ширины линии излучения лазера на красителе. Способы реализации перестройки частоты генерации лазера на красителе (схема Литтрова).

Возможность получения рекордно коротких импульсов излучения лазера на красителе.

Получение коротких импульсов генерации при работе лазеров в импульсном режиме. Модуляция добротности и синхронизация мод.

Нелинейно-оптические явления в кристаллах. Генерация гармоник и параметрическая генерация, математическая модель этих явлений. Использование нелинейных кристаллов в лазерной технике. Медицинские применения лазеров, работающих на высших гармониках излучения Nd:YAG-лазера (2-й, 3-й и 4-й).

Медицинские применения лазеров  (хирургия,  терапия,  диагностика)

Особенности взаимодействия с мягкими биотканями лазерного излучения оптического диапазона. Области прозрачности и высокого поглощения. Компоненты мягких биотканей, ответственные за поглощение лазерного излучения в различных участках спектра.

Основные механизмы взаимодействия лазерного излучения с биотканями. Классификация медицинских применений лазеров, следующая из анализа механизмов взаимодействия.

Диапазон плотностей мощности, определяющий хирургическое воздействие на биоткань при выбранной длине волны. Деструкция биотканей при преобладании теплового механизма взаимодействия. Условие разрушения мягких биотканей в термодиффузионном режиме.

Условие разрушения мягких биотканей в фотоабляционном режиме. Вторичные процессы при фотоабляции и оценка повреждения прилежащих к зоне облучения биотканей.

Особенности лазерного рассечения биотканей с медицинской точки зрения. Конструктивные особенности медицинских хирургических установок на базе СО2-лазеров (лазерных скальпелей). Особенности работы лазерных скальпелей в суперимпульсном режиме.

Особенности  взаимодействия  лазерного  излучения  с  органом  зрения, вытекающие  из  уникальности  глаза  как  оптической  системы.   Выбор параметров  излучения  лазера  для  воздействия  на  передние  отделы глаза  и  на  глазное  дно.

Выбор длин волн лазерного излучения для эндоскопических применений. Основные области медицины, где применяются лазерные эндоскопические установки. Блок-схема лазерной эндоскопической установки, основные задачи, подлежащие решению при ее проектировании.

Применение лазеров в сосудистой хирургии (лазерная ангиопластика) . Медицинская проблематика, закладываемая в проектирование установок данного типа. Альтернативные методы лечения сосудистых заболеваний (механическая ангиопластика, шунтирование и протезирование, реваскуляризация миокарда).

Применение  лазеров  для  разрушения  конкрементов  в  желче-  и мочевыводящем  тракте.  Альтернативные  методики  лечения.   Экстра- и  интракорпоральная литотрипсия, сравнение их особенностей и рекомендации к проектированию соответствующих установок.

Системный взгляд на лазерную терапию как принципиально отличный от хирургии способ лечения (управляющее воздействие на биообъект ). Классификация лазерных терапевтических воздействий и соответственно типов терапевтической аппаратуры.

Представление об основных механизмах воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на организм на различных уровнях (молекулярном, клеточном, тканевом, организменном). Биостимуляция и противоположные ей эффекты при различных режимах облучения

Типы лазеров, применяемых для низкоинтенсивной терапии. Сопоставление когерентных и некогерентных источников для фототерапевтических применений. Возможные механизмы действия низкоинтенсивного оптического излучения на биообъект.

Проявление нелинейных эффектов при лазерной терапии и влияние их на выбор дозы облучения. Взаимосвязь проблем дозиметрии и определения спектра биологического действия. Выбор длины волны излучения лазерных терапевтических аппаратов.

Особенности лазерной диагностики в плане ее потенциальных возможностей и степени их реализации на сегодня. Классификация лазерных диагностических методов. Когерентная и некогерентная диагностика.

Понятие о пространственных фурье-спектрах и пространственной фильтрации. Применение пространственной фурье-спектроскопии в лазерной диагностике. Использование когерентных и некогерентных источников излучения.

Спекл-интерферометрия в медицинской диагностике. Понятие когерентного объегаа. Объективная и субъективная спекл-картины. Оценка продольного и поперечного размера спекла. Влияние формы и размера входного зрачка на вид спекл-картины.

Понятие  о  лазерной  спектроскопии  оптического  смешения  и  о  квазиупругом  рассеянии  электромагнитных  волн  на  биообъектах.  Медицинская   аппаратура,   работающая   на   принципе   фотосмешения:   приборы для  анализа   гемодинамики,   для  исследования  подвижности   клеток, лазерные  допплеровские микроскопы.

Классификация лазеров по степени опасности лазерного излучения. Основные меры безопасности при работе с лазерными установками медицинского назначения.