МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Н.Э. БАУМАНА

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Утверждено Редсоветом

МГТУ им. Н.Э. Баумана

# Г.Н. Змиевской

Исследование биологических микрообъектов с помощью поляризационно-интерференционного микроскопа

Методические указания

для выполнения лабораторных работ

по курсу

# “Биомедицинская оптика”

## Под редакцией И.Н. Спиридонова

# Москва                                           2002

Цель работы: изучение принципа работы биологического поляризационно-интерференционного микроскопа и проведение качественных и количественных исследований биологических микрообъектов с помощью изученных методов.

1. Введение.

Микрообъектами считаются объекты с угловыми размерами менее 1?. Такая величина связана с биологическим пределом разрешения органа зрения, задаваемым поперечным размером рецепторов (колбочек) на сетчатке (около 2-2,5 мкм). Соответствующий угол определяется как отношение этого размера к фокусному расстоянию f усредненного глаза (по Гульстранду). Если f » 15 мм, то оценка предельного угла дает ymin » 1,5×10-4 рад, или ~ 30ґґ. Но реальный предел следует брать примерно вдвое большим, поскольку усредненная оценка подразумевает достаточно большой уровень видимой яркости наблюдаемого объекта и сосредоточение его изображения в области центральной ямки на сетчатке, образующей круг радиусом ~0,2 мм. Очевидно, что такие условия на практике почти никогда не выполняются. Линейный размер объекта, различаемого под углом ~ 1ґ с расстояния наилучшего зрения L » 250 мм, составляет ~ 0,07¸0,1 мм (толщина лезвия от безопасной бритвы). Таким образом, микрообъектом считается такой объект, размеры которого невозможно оценить невооруженным глазом из-за слишком малого угла зрения, и поэтому необходим микроскоп.

Микроанализ биообъектов содержит ряд особенностей, существенно отличающих его от случая неживых микрообъектов (классификация живых микрообъектов приведена на рис. 1). Главной из них является практическая прозрачность тонких слоев биообъектов по отношению к видимому спектру. Тем самым наблюдение с количественным анализом  структуры (в особенности вдоль оптической оси) крайне затруднено, поскольку возможность видеть микрообъект глазом означает отличие его коэффициента поглощения от такового для окружающей среды. Типичный же биологический микрообъект отличается от окружающей среды только показателем преломления и вносит изменения в фазу проходящей сквозь него световой волны, не меняя амплитуды. Тем самым решать задачу микроанализа биообъектов означает преобразовывать фазовый контраст в контраст интенсивностей. В обычном микроскопе для этого используется окрашивание образца, что для биообъектов допустимо только в крайне ограниченном числе случаев (живые клетки и ткани при окрашивании погибают). Фазоконтрастные микроскопы, разработанные для анализа неживых микрообъектов, имеют ряд недостатков, не позволяющих широко использовать их в биологии и медицине. Так, в некоторых микроскопах (например, в отечественном многофункциональном измерительном микроскопе МБИ-15) используется известный метод Цернике, заключающийся во введении в заднюю фокальную плоскость объектива тонкой пластинки, вызывающей отставание или опережение фазы в нулевом порядке дифракции относительно остальных порядков на четверть периода. В результате области объекта с большей оптической толщиной кажутся либо темнее, либо светлее общего фона (темный или светлый фазовый контраст). Метод Цернике может быть использован в развитии (отверстие осветительной системы делается не круглым, а кольцевым). В случае кольцевого освещения роль нулевого порядка в дифракционном спектре играет кольцевая область, через которую проходит прямой (не дифрагированный) свет, причем фаза именно этой волны должна отставать или опережать на четверть периода фазы дифрагированных пучков. При правильном выборе ширины кольца можно существенно увеличить контраст объект/фон, поскольку величина этого контраста зависит от соотношения между величинами световых потоков в нулевом порядке и  в остальных (не сдвинутых по фазе). Такая модификация метода Цернике называется методом фазового кольца. Метод фазового кольца вполне применим для анализа биологических микрообъектов, но он вносит значительную инструментальную погрешность, практически не позволяющую определять количественные характеристики объекта по наблюдаемому изображению.

Предлагаемый для изучения поляризационно-интерференционный метод (ПИМ) выгодно отличается от других фазоконтрастных методов значительным расширением возможностей в отношении количественного микроанализа. Он пригоден для практически любых прозрачных микрообъектов, а также для прецизионных измерений оптических путей, показателей преломления, двойного лучепреломления, показателей поглощения, концентраций и других биофизических величин, связанных с оптическими свойствами микрообъектов.

2. Принцип работы поляризационно-интерференционного микроскопа (ПИМ)

### Если сопоставить оптические схемы простейшего микроскопа (рис. 2а) и поляризационно-интерференционного (рис.2б), то можно видеть, что основное отличие этих схем – в наличии у последнего системы, создающей в проходящем через прозрачный объект свете два пучка, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях, и обеспечении наблюдения интерференционной картины, образующейся при наложении этих пучков после проектирования их векторов напряженности поля на выделенное анализатором направление. Интерференция здесь является основным способом преобразования фазового контраста в интенсивностный, а применение поляризационного разделителя пучков обеспечивает высокий контраст интерференционной картины за счет подавления фоновой засветки.

### Увеличение и разрешение ПИМ не отличаются от соответствующих характеристик обычного микроскопа. Увеличение, равное произведению увеличений объектива и окуляра, определяется как угловое увеличение по сравнению с угловым размером объекта y, наблюдаемого невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения L. Исследуемый объект помещается на малом расстоянии от фронтальной линзы объектива, но так, чтобы объектив давал действительное изображение. Расстояние L от заднего фокуса объектива до переднего фокуса окуляра, почти равное при этом расстоянию от выходной линзы объектива до промежуточного изображения, называется оптической длиной тубуса микроскопа. Поскольку L” fоб,  f'об, в пространстве между объективом и окуляром световой пучок можно считать в первом приближении параксиальным. Тогда, рассматривая промежуточное изображение через окуляр, работающий как лупа, получаем увеличение микроскопа в виде

### N≈−LLfоб'fок'           (1)

Знак (-) в формуле (1) означает, что в микроскопе всегда наблюдается перевернутое изображение микрообъекта. В принципе, уменьшая fґоб  и fґок  и увеличивая L, можно добиться сколь угодно больших увеличений. Однако практически предел увеличения микроскопа устанавливается прежде всего из фотометрических соображений. Если выходной зрачок окуляра оказывается меньше входного зрачка глаза, то видимая яркость изображения падает пропорционально отношению площадей этих зрачков. Увеличение, при котором выходной зрачок прибора и входной зрачок глаза совпадают, называется нормальным. Нормальное увеличение микроскопа, как нетрудно определить из рис. 2а, равно

Nнорм=2Ldзрnsinα              (2)

Если принять диаметр зрачка глаза dзр = 2 мм, то для n = 1 (пространство между объектом и фронтальной линзой объектива заполнено воздухом) даже в случае sin α = 1 имеем Nнорм = 250. Если же между объектом и объективом находится жидкость с показателем преломления n = 1,5, практически равным показателю преломления стекла, (применяется иммерсия), то Nнорм = 375. Видно, что требование нормальности увеличения резко ограничивает возможности возрастания N. Если N>Nнорм, то видимая яркость изображения падает как (N/Nнорм)2. Иммерсия несколько улучшает положение, сводя к пренебрежимо малой величине потери светового потока в пространстве между объектом и объективом (именно поэтому показатель преломления иммерсионной жидкости выбирается возможно более близким к показателю преломления материала линзы), но сути дела не меняет. Максимальное увеличение микроскопа BIOLAR составляет 1200 (12-кратный окуляр и 100-кратный объектив), при этом использование 40- и 100-кратных объективов требует применения иммерсии. Превышение увеличения над нормальным связано со стремлением реализовать максимальное разрешение, несмотря на потери светового потока. Увеличение микроскопа, при котором реализуется максимальное разрешение, называется полезным. Оно определяется как отношение предельно различаемого на расстоянии наилучшего зрения расстояния между двумя точками при наблюдении невооруженным глазом (уже упоминавшаяся во введении толщина бритвенного лезвия), к предельно различаемому расстоянию, определенному на основании критерия Рэлея из дифракционных соображений:

Nпол=Lεdмин               (3)

где dмин определяется по формуле Аббе:

dмин=0,61λnsinα           (4)

Определим полезное увеличение, используя (3) и (4). Известно, что предельно разрешаемый угол зрения, определяемый из физиологических соображений, с точностью до справедливости модели усредненного глаза совпадает с предельным разрешаемым углом зрения, определяемым из дифракционных соображений согласно критерию Рэлея. Глаз при этом рассматривается как аналог объектива телескопической системы. С другой стороны, предельно разрешаемое микроскопом расстояние по формуле Аббе (4) также определяется по критерию Рэлея. Отсюда следует, что дифракционная оценка предельного разрешения приводит к совпадению Nнорм = Nпол , хотя требования нормальности и полезности увеличения выдвигаются из принципиально различных соображений. Впрочем, эти “принципиально различные соображения” не так уж принципиально различны, если помнить, что сам критерий Рэлея имеет биологический смысл, как и вообще видимый свет. Физиологическая же оценка предельного разрешения, учитывающая практическую невозможность реализации дифракционного предела, дает Nпол > Nнорм . Так, полагая Lε = 0,1 мм,  λ ? 500 нм, n sin α ? 1.5, получаем N ? 500. Лучшие оптические микроскопы с мощными источниками подсветки (например, вышеупомянутый МБИ-15) дают увеличение до 1500-2000, однако в наиболее распространенных случаях оно не превышает 1000.

Освещение объекта при рассматривании в микроскоп возможно как при фокусировке пучка от источника света на объект (критическое освещение), так и при освещении объекта параллельным пучком (схема Кёлера).  Критическое освещение более выгодно с точки зрения использования светового потока от источника. Однако оно неприемлемо для ПИМ, поскольку только в плоской волне фазовые соотношения остаются постоянными в процессе распространения. Следовательно, при выделении фазовых искажений, вносимых прозрачным объектом, необходимо создавать плоский волновой фронт, т.е. применять схему освещения по Кёлеру (рис. 2б). Коллектор Кол проецирует источник света Z  (спираль лампы имеет малые размеры, моделируя точечный источник) в плоскость апертурной диафрагмы D , расположенной в фокусе конденсора К. Конденсор К проецирует в плоскость объекта В диафрагму поля зрения Dp, расположенную вплотную к коллектору Кол. Тем самым достигаются как квазипараллельность пучка, пронизывающего объект, так и равномерность освещения объекта за счет ограничения диаметра пучка диафрагмой поля зрения Dp. Если выбросить из оптической схемы поляризационно-интерференционную систему (поляризатор Р, двупреломляющий узел ДПП  и анализатор  А), то BIOLAR может работать как обычный микроскоп, снабженный бинокулярной псевдостереонасадкой.

Поляризационно-интерференционная система состоит из двулучепреломляющей призмы Волластона W (ДПП), поляризатора Р и анализатора А. Поляризатор Р выделяет из падающего на него пучка свет с заданной плоскостью поляризации. Затем свет проходит через щелевую диафрагму D, ширину которой можно менять в широких пределах (от полного перекрытия пучка до полного открытия поля зрения). После прохождения коллимированного пучка поляризованного света через фазоконтрастный объект В и объектив Об он попадает на ДПП, которая может перемещаться как вдоль, так и поперек оптической оси. ДПП разделяет падающий на нее луч на два (обыкновенный и необыкновенный), поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях, обеспечивает заданный фазовый сдвиг между этими лучами и фиксированный угол γ между направлениями  их распространения. В результате выделения анализатором А направления вектора напряженности электрического поля, параллельного его плоскости пропускания, имеем интерференцию волн, составляющая колебаний электрического поля которых вдоль этого направления не равна нулю. В случае скрещенных направлений пропускания поляризатора Р и анализатора А амплитуды этих составляющих одинаковы и, следовательно, контраст интерференционной картины максимален. Интерференционные полосы имеют постоянную ширину вдоль всей длины призмы, определяемую формулой

h=λγ                          (5)

где ? – длина световой волны, ? – угол расхождения интерферирующих волн. Поскольку щелевая диафрагма D находится в фокусе конденсора К, причем щель S параллельна преломляющей грани ДПП, интерференционные полосы наблюдаются в плоскости изображения микроскопа. Но это означает, что мы наблюдаем одновременно с картиной полос и раздвоенное изображение микрообъекта, поскольку оно формируется как обыкновенной, так и необыкновенной волнами. Внося фазовый сдвиг, микрообъект искажает картину полос, которая без искажений выглядит как параллельная “решетка” из темных и светлых полос (рис. 3). Вносимое искажение определяется оптической толщиной объекта t(n-n0), где t – геометрическая толщина объекта, n, n0 - показатели преломления объекта и окружающей среды соответственно. При одновременном наблюдении картины полос и раздвоенного изображения искажения выглядят как смещение полос в противоположных направлениях (метод интерференционных полос). Измеряя  это смещение и сравнивая его с расстоянием между неискаженными полосами, можно определить толщину микрообъекта t. Одновременно можно определить поперечные размеры объекта аналогично тому, как это делается в обычном микроскопе. Очевидно, что для повышения точности измерений необходимо работать в монохроматическом свете – в этом случае контраст полос не зависит от порядка интерференции, и смещение может быть измерено с гарантированной точностью и воспроизводимостью. Если смещение фиксируется визуально, то можно утверждать, что измерению доступны объекты, смещающие картину примерно на 1/10 полосы (аналогично измерению при помощи обычной линейки с делениями). Если же изображение анализируется фотометрически (например, с помощью проекции его на видикон или ПЗС), то вполне возможно измерение смещения порядка 1/1000 полосы, имея в виду цифровую обработку изображения. Но что это означает? Смещение картины на одну полосу соответствует изменению разности хода на длину волны света. Визуальное наблюдение позволяет измерять оптическую толщину порядка λ/10, фотометрическое с цифровой обработкой – λ/1000. Следовательно, применение волновой оптики в микроскопии позволяет раздвинуть границы возможностей оптических микроскопов далеко за пределы, определяемые критерием Рэлея. Это особенно важно именно для наблюдения биообъектов.

Специальный интерес представляет случай совпадения точки расхождения обыкновенной и необыкновенной волн с фокусом объектива (см. рис. 2). В этом случае формально определяемая ширина полосы обращается в ?. Что это означает практически? В плоскости изображения наблюдается картина в пределах одной полосы, без чередования максимумов и минимумов. Фазоконтрастный объект будет выглядеть в этом случае как отличающийся от фона по яркости (в случае монохроматического освещения), либо по цвету (в случае широкополосного освещения). Последний случай очень удобен при визуальном наблюдении, поскольку глаз обладает высоким цветоразрешением. Тем самым при освещении белым светом фазовый контраст в случае интерференции поляризованного света в параллельных лучах превращается не просто в интенсивностный, но в цветовой контраст, т.е. объект отличается от фона цветом (метод однородного цвета). Однако при этом возникает чисто инструментальная проблема, осложняющая наблюдение. В самом деле, то, что в методе интерференционных полос составляло основу измерений – факт раздвоения изображений, формируемых обыкновенной и необыкновенной волнами, здесь является помехой, поскольку вызывает путаницу цветов или яркостей. Необходимо убрать это раздвоение из поля зрения. В микроскопе типа BIOLAR для этого предусмотрены два способа. Один из них заключается в том, что ДПП задает очень малый угол расхождения обыкновенной и необыкновенной волн, так что в плоскости изображений раздвоение практически неразличимо. В этом случае прецизионное перемещение ДПП поперек оптической оси вызывает изменение цветов как фона, так и объекта, причем соотношение цветов объекта и фона определяется фазовыми искажениями, вносимым объектом. Прилагая цветовую таблицу, в которой указываются соответствующие каждому цвету фазовые сдвиги (и, следовательно, оптические толщины эталонных объектов), можно по наблюдаемой цветовой картине дать количественную оценку оптической толщины, подобно тому, как это делалось в методе интерференционных полос. В силу малости расхождения обыкновенной и необыкновенной волн такая разновидность метода однородного цвета называется дифференциальным методом. Этимология этого названия может быть объяснена как малостью расхождения волн, так и фиксацией цветовых различий объект-фон, составляющей основу метода. Второй метод борьбы с раздвоенностью изображений при однородном цвете как бы противоположен дифференциальному – “обыкновенное” и “необыкновенное” изображения не сливаются, а, напротив, раздвигаются настолько, чтобы заведомо друг на друга не накладываться (метод однородного поля с большим раздвоением изображения). В этом случае прецизионное перемещение ДПП поперек оптической оси вызывает различную смену цветов для “обыкновенного” и “необыкновенного” изображений, так что можно найти такое положение ДПП, при котором одно из них сливается с фоном. Производя отсчет перемещения призмы между “исчезновениями” каждого из изображений, можно определять разность оптических путей без цветовых таблиц, аналогично методу интерференционных полос, но с потенциально большей точностью и воспроизводимостью (здесь масштаб наблюдаемых в поле зрения величин больше в силу работы в пределах одной полосы).

Перечисленные методы анализа микрообъектов открывают большие возможности для микробиологии (измерение показателя преломления, концентрации, оптической плотности, содержания сухих веществ в клетках и субклеточных объектах и т.д.)

3. Выполнение работы

3.1. Основные узлы ПИМ представлены на рис. 4.

Интерференционная головка содержит три ДПП и анализатор. ДПП размещены на револьверном диске, который может перемещаться поворотом рычага 13. На верхней панели нанесены цифры, соответствующие введению в луч призм №№ 1, 2, 3, и цифра “0”, соответствующая отсутствию ДПП в ходе лучей. В положении “0” ПИМ работает как обычный микроскоп.  Призма № 1 обеспечивает исследование дифференциальным методом, № 2 – методом интерференционных полос, № 3 – однородного цвета с большим раздвоением.

Перемещение ДПП вдоль оптической оси (в вертикальном направлении) осуществляется поворотом лимба 14. В случае призм № 1 и № 3 при таком перемещении производится настройка на однородно окрашенный фон, в случае призмы № 2 – изменяется ширина интерференционной полосы.

Перемещение ДПП поперек оптической оси (в горизонтальном направлении) осуществляется поворотом рукоятки 15 (рис.5). Отсчет положения ДПП при таком перемещении производится с помощью микрометрического винта с ценой деления 0,01 мм.

Анализатор заключен в оправу 16 со шкалой отсчета углов поворота вокруг оптической оси. На противоположной стороне шкалы нанесена точка, означающее выключение анализатора из хода лучей (при работе ПИМ как обычного микроскопа).

Конденсор со щелевой диафрагмой содержит регулировочные воротки 17 для изменения ширины щели и затенители 18 для ограничения длины щели (рис.6).

Вспомогательный микроскоп служит для наблюдения выходного зрачка объектива в процессе настройки. Окуляр может перемещаться во втулке.

Интерференционные фильтры служат для наблюдения в монохроматическом свете (зеленый FI 1546, λ = 546 νм; оранжевый FI 1590, λ = 589 νм).

Измерительный окуляр 12Х с микрометрической шкалой служит для отсчета поперечных расстояний в поле зрения.

Поляризатор 9 (рис.5,6) заключен в оправу со шкалой отсчета углов поворота вокруг оптической оси от 00 до 1800. Знаки на шкале “Х” между числами 40-50 и “II” между 130-140 означают скрещенное и параллельное положение поляризатора по отношению к анализатору, установленному в положение “45”.

Объективы. Используются ахроматические объективы 10Х, 20Х, 40Х и 100Х. Два последних объектива являются иммерсионными.

Конденсор с компенсаторами и поляризационно-интерференционные объективы (с красной кольцевой полосой) в данной лабораторной работе не используются.

3.2.Подготовка микроскопа к работе.

ВНИМАНИЕ! Часть регулировок произведена преподавателем заранее, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО трогать не оговоренные в настоящем описании рукоятки и другие регулировочные устройства, равно как и выполнять описанные регулировки в иной последовательности. Нарушение этого указания может привести к выходу микроскопа из строя.

3.2.1. Установка освещения по Кёлеру (здесь и далее все номера управляющих позиций даны в соответствии с рис.5 и рис.6).

а) рычаг 13 переключения ДПП установить в положение “0”;

б) анализатор 16 отключить, т.е. установить в положение, при котором против указателя в виде белого штриха находится черный штрих на оправе анализатора;

в) взявшись за оправу поляризатора двумя пальцами, аккуратно сдвинуть его на себя поперек оптической оси и снять с конденсора;

г) максимально раздвинуть щеки щелевой диафрагмы поворотом воротков 17 по часовой стрелке (расположены на конденсоре под предметным столиком). Воротки приходится проворачивать на много оборотов, поэтому следует внимательно следить за их положением при повороте, чтобы не повредить винт при достижении упора;

д) затенители максимально раздвинуть перемещением рычагов 18 против часовой стрелки (если смотреть сверху). ВНИМАНИЕ! Положение рычажков затенителей определяется при заглядывании под предметный столик. Не следует путать их с рукоятками самого предметного столика: рычажки затенителей плоские, рукоятки столика круглые;

е) конденсор поднять вверх вращением рукоятки 37 (ВНИМАНИЕ! Перемещать конденсор осторожно, чтобы не упереться в предметное стекло или объектив микроскопа);

ж) установить в луч объектив 10Х или 20Х поворотом револьверной головки;

з) поместить на предметный столик какой-либо пробный препарат, включить освещение тумблером на блоке питания и установить минимально необходимую для наблюдения препарата яркость свечения лампы, вращая рукоятку реостата на блоке питания. Оперируя сначала рукояткой грубой настройки 41, затем точной 42, навести изображение препарата на резкость;

и) вращая регулировочный лимб 36 в основании микроскопа, максимально уменьшить отверстие диафрагмы поля зрения (что легко контролируется по свечению окошечка на основании микроскопа, которое становится почти незаметным. После этого вращением рукоятки 37 опустить конденсор в положение, при котором видно максимально резкое изображение диафрагмы поля зрения как светлого многоугольника на темном фоне, и вывести изображение диафрагмы регулировочными винтами 38 в центр поля зрения);

к) поворотом лимба 36 расширить диафрагму поля зрения так, чтобы она заняла почти все поле зрения (осталось только узкое темное кольцо по краям). Произвести дополнительную центровку диафрагмы винтами 38, если это необходимо (наблюдаемое темное кольцо не вполне концентрично с круглым полем зрения). Затем еще расширить диафрагму так, чтобы все поле зрения стало светлым (но не больше);

л) вместо правого окуляра (вынимается свободно) вставить вспомогательный микроскоп;

м) настроить вспомогательный микроскоп перемещением окуляра  (придерживая объектив, чтобы не смещался весь вспомогательный микроскоп) на резкое изображение выходного зрачка объектива в виде светлого кружка на темном фоне.

ВНИМАНИЕ! В центре поля зрения после настройки вспомогательного микроскопа появляется изображение нити накала лампы осветителя в виде не очень резких светящихся полос. Положение осветителя выставлено преподавателем заранее, и его патрон трогать не следует, чтобы не нарушить уже проведенные настройки;

н) вращая рукоятки 17 конденсора, установить щеки щелевой диафрагмы симметрично по отношению к центру поля зрения вспомогательного микроскопа так, как если бы они находились на расстоянии наилучшего зрения на 2-3 мм друг от друга без всякой оптической системы;

о) установить поляризатор на место, вдвинув его по направляющим до щелчка (это необходимо делать плавно и осторожно, чтобы не нарушить настройку диафрагмы поля зрения. Нарушение этой настройки заставит повторить все предыдущие операции);

п) установить поворотом револьверной головки объектив 40Х. Ручками 41 и 42 добиться резкого изображения препарата.

Дальнейшие регулировки производятся в зависимости от выбранного метода наблюдения.

3.2.2. Дифференциальный метод.

а) установить рычаг 13 в положение “1”;

б) передвинуть препарат (перемещая предметный столик рукоятками 43 и 44 препаратоводителя) так, чтобы в поле зрения не было препарата, а только фон (плоскость предметного стекла);

в) анализатор 16 установить на значение “45”, а поляризатор 9 – на значение “Х”. При правильной настройке это означает скрещенность поляризатора и анализатора, что соответствует максимальному контрасту интерференционных полос. ВНИМАНИЕ! Правильность настройки контролируется переключением рычага 13 в положение “0”. Если при этом имеет место максимальное затемнение поля зрения, то скрещенность достигнута. Если же при указанной установке поляризатора и анализатора затемнение не максимально, то следует подрегулировать анализатор, после чего снова переключить рычаг 13 в положение “1”;

г) поворачивая воротки 17, сузить щель до видимой величины примерно 1-2 мм и установить ее в середине выходного зрачка объектива, наблюдаемого через вспомогательный микроскоп. В щели наблюдается картина цветных полос, причем цвета сменяются при повороте микровинтовой рукоятки 15. Установив в середине щели нулевую (темную) полосу, проверить параллельность щели и системы полос. Если наблюдается непараллельность, следует подрегулировать конденсор, поворачивая его за воротки 17 вокруг оптической оси после небольшого ослабления фиксирующего винта 34. ВНИМАНИЕ! Винт 34 следует лишь немного ослабить, не допуская свободного перемещения конденсора. Если ослабление винта окажется слишком большим, возможно как выпадение конденсора из держателя, так и полная расстройка освещения, в результате чего всю настройку придется начинать сначала. После точной установки конденсора винт следует немедленно затянуть. Недопустима перетяжка винта, равно как и слишком большое его ослабление: диаметр винта мал, и излишнее усилие при затяжке может привести к его излому;

д) установить ширину щели так, чтобы в ней наблюдался однородный цвет. Первая полоса при отстройке от темной нулевой полосы с помощью рукоятки 15 имеет пурпурную окраску. Установив против щели пурпурную полосу, ограничить длину щели затенителями 18 до такой величины, чтобы изображение выделяемой полосы не было длиннее диаметра выходного зрачка объектива;

е) посмотреть в левый окуляр микроскопа. Если настройка щели правильна, то наблюдаемое поле зрения должно быть однородно окрашено в пурпурный цвет. Если однородность окраски поля зрения не имеет места (по краям примешиваются другие цвета), то следует повернуть лимб 14 в каком-либо направлении до достижения однородности окраски. Поворачивать лимб 14 следует предельно плавно, чтобы не вызвать смещения ДПП поперек оптической оси (в этом случае картина полос неконтролируемо смещается, и пурпурный цвет исчезает). Если это все же произошло, следует снова посмотреть в правый окуляр и вернуть пурпурную полосу в щель воротком 15. Поворот лимба 14 по часовой стрелке вызывает перемещение ДПП вверх, против часовой стрелки – вниз;

ж) с помощью ручек 43 и 44 препаратоводителя ввести препарат в поле зрения объектива, выбрать исследуемый фрагмент и скорректировать наводку на резкость ручками точной наводки 42;

з) вынуть вспомогательный микроскоп и вставить на его место правый окуляр. Подстроить окулярные трубки тубуса в соответствии с расстоянием между зрачками оператора до максимального стереоэффекта (оба наблюдаемых изображения сливаются в одно). Скорректировать резкость изображения с помощью диоптрийного устройства, поворачивая кольцо на правом окуляре.

Микроскоп готов к работе. После проведенной настройки он установлен на пурпурный фон. Поворачивая вороток 15, можно выбрать для фона любой интерференционный цвет. Для сравнения с изображением микрообъекта, получаемом в обычном микроскопе, можно временно выключить анализатор.

3.2.3. Метод интерференционных полос.

а) после установки освещения перевести рычаг 13 в положение “2”;

б) аналогично предыдущему случаю вывести препарат из поля зрения объектива (см. 3.2.2б);

в) скрестить поляризатор и анализатор (см. 3.2.2в);

г) сузить щель диафрагмы воротками 17 до такой степени, чтобы наблюдаемое во вспомогательном микроскопе ее изображение представляло четко разделенный дублет. Наблюдаемый дублет должен располагаться в середине выходного зрачка объектива;

д) посмотреть в левый окуляр микроскопа и убедиться в наличии в поле зрения системы параллельных цветных интерференционных полос. Если контраст полос мал, то следует аналогично (3.2.2г) подстроить положение конденсора относительно оптической оси до получения максимального контраста. Возможно увеличение контраста полос при небольшой подстройке анализатора и изменении ширины щели. Видимость полос можно улучшить, максимально увеличив яркость осветительной лампы реостатом блока питания. Поворачивая вороток 15, можно перемещать всю систему полос в поле зрения. Поворачивая лимб 14, можно менять ширину полосы. Рекомендуется проводить измерения при максимальной ширине полос (самое нижнее положение ДПП). Убедившись в достижении оптимальной настройки, вынуть вспомогательный микроскоп и вставить на его место правый окуляр. Произвести индивидуальную настройку под оператора аналогично (3.2.2з).

Микроскоп готов к работе. При смене объективов может понадобиться подстройка ширины щели (воротками 17), отверстия диафрагмы поля зрения (лимбом 36), центровки конденсора (рукоятками 38).

Наблюдаемая при описанной настройке система полос имеет четко выраженную зависимость контраста полос от порядка интерференции (чем дальше полосы от нулевой темной полосы, тем ниже контраст). Это связано с немонохроматичностью источника света. Если на пути света поместить интерференционный фильтр, то система полос заполняет все поле зрения, причем контраст почти не зависит от порядка интерференции (при хорошей настройке нулевую полосу выделить все же можно, но на результат измерений изменение контраста полос с ростом порядка практически не влияет).

3.2.4. Калибровка окулярной шкалы.

Вместо одного из окуляров (лучше левого, не содержащего диоптрийной наводки) вставить измерительный окуляр 12Х и настроить его на резкость, поворачивая глазную линзу. В поле зрения должно быть максимально четкое изображение шкалы окуляра. Затем на место препарата поместить микрометрическую плитку с эталонной шкалой, цена деления которой 0,01 мм. Наведя шкалу плитки на резкость рукоятками 41 и 42, совместить изображения обеих шкал. Это даст возможность определить цену деления окулярной шкалы для данного объектива. Результаты калибровки занести в таблицу с указанием точности определения цены деления.

3.2.5. Калибровка ДПП при определении межполосного расстояния.

Этот вид калибровки проводится для каждого из выбранных методов исследования отдельно, поскольку используются различные ДПП.

3.2.5.1. Калибровка ДПП для дифференциальной призмы (№ 1).

а) настроить ДПП на темное поле зрения (установить нулевую полосу в центр щели, наблюдаемой во вспомогательный микроскоп) и отметить отсчет на шкале микровинта воротка 15;

б) настроить ДПП на первый чувствительный цвет (пурпурный), поворачивая вороток 15, и отметить отсчет на шкале микровинта. Модуль разности отсчетов (а) и (б) представляет межполосное расстояние h.

Точность калибровки ДПП может быть повышена как за счет уменьшения ширины щели (но в этом случае сильно падает видимая яркость изображения полосы в щели и затрудняется визуальная идентификация цвета), так и за счет увеличения числа отсчетов (берется отсчет при настройке на пурпурный цвет как с одной, так и с другой стороны от нулевой полосы, причем измерение можно многократно повторить). Среднее значение в выбранной серии отсчетов дает величину межполосного расстояния с точностью, необходимой для анализа наблюдаемого микрообъекта. В ходе выполнения лабораторной работы проделать калибровку по серии из 10 отсчетов (по 5 с каждой стороны от нулевой полосы). Результат калибровки занести в таблицу и сравнить с паспортным значением межполосного расстояния для ДПП (дано в приложении № 1).

3.2.5.2. Калибровка ДПП для призмы с интерференционными полосами (№ 2).

а) поворотом лимба 14 переместить ДПП в крайнее нижнее положение;

б) наблюдая полосы через измерительный окуляр 12Х, установить перемещением системы полос посредством воротка 15 середину интерференционной полосы на произвольно выбранный штрих окулярной шкалы. Затем установить на тот же штрих середину соседней полосы. Отсчитать значение по шкале микрометрического винта воротка 15. Цена деления шкалы микровинта 0,01 мм.

Измерение ширины полосы лучше проводить в монохроматическом свете. Хотя в этом случае полосы практически эквидистантны, следует выбирать полосы поближе к нулевому порядку (по 5 с каждой стороны от нулевой полосы). После измерения 10 значений между соседними полосами взять среднее по 10 измерениям и найти дисперсию. Результат даст величину межполосного расстояния в мкм. Измеренное значение занести в таблицу и сравнить с паспортным (аналогично 3.2.5.1).

4. Измерение количественных характеристик микрообъектов.

4.1. Измерение поперечных размеров микрообъекта.

а) поместить предметное стекло с препаратом на столик микроскопа. Передвинуть столик препаратоводителем 43-44 так, чтобы в поле зрения попал нужный фрагмент препарата, подлежащий измерению (например, отдельный эритроцит). Навести его изображение на резкость ручками 41-42;

б) вставить вместо обычного окуляра измерительный окуляр 12Х и навести его шкалу на резкость. Совместить изображение измеряемого объекта со шкалой окуляра. Определить поперечный размер объекта, зная цену деления шкалы окуляра (см. 3.2.4).

4.2. Определение оптической разности хода.

4.2.1. Измерение дифференциальным методом (призма № 1)

Измерение оптической разности хода основывается на выделении фрагментов объекта, имеющих соответствующую окраску.

Следует вначале настроить ДПП на темный (неокрашенный) фон и отметить отсчет р0 на шкале микровинта воротка 15. При этом в изображении объекта выделяются места, окрашенные в определенный цвет. Чтобы определить разность хода ? в выбранном месте объекта, необходимо перестроить ДПП поворотом воротка 15 до такого положения, при котором выбранное место примет ту же темную окраску, что и фон при первоначальной настройке. Произведя отсчет р1 в этот момент настройки,  можно определить искомую разность хода по формуле

Ψ=(p1−p0)λh                 (6)

4.2.2. Измерение методом полос (призма № 2).

Этот метод целесообразно применять тогда, когда поперечный размер объекта, вносящего искажения в картину интерференционных полос, мал (порядка 1/10 видимой ширины полосы или менее). Для такого объекта затруднительно применить метод (4.2.1), поскольку идентифицировать цвет в столь малой области поля зрения практически невозможно. Поэтому объект наблюдается на фоне картины полос в двойном изображении, причем так, чтобы его изображения были симметричны относительно выбранной прямой, в качестве которой можно взять середину некоторой темной полосы (см. рис. 3а). Малый предмет, форму которого в первом приближении можно считать овальной (например, отдельный эритроцит), воспроизводит на себе картину полос в искаженном виде, так что примерно в средней части его обозначается аналог выбранной темной полосы. Смещение l полосы можно измерить с помощью отсчета по шкале измерительного окуляра 12Х, цена деления которого определена при калибровке (3.2.4), либо с помощью перемещения картины полос и отсчета по шкале микровинта воротка 15. Искомая разность хода ? определяется по формуле

Ψ=lhλ                    (7)

Заметим, что точность измерения смещения полосы можно повысить, производя отсчет l как для “обыкновенного”, так и для “необыкновенного” изображений предмета и усредняя полученные значения. Строго говоря, это следует делать всегда, иначе факт раздвоенности изображений оказывается невостребованным.

Описанный способ измерения оптической разности хода, наиболее подходящий для исследования малых квазиовальных объектов, может быть с успехом применен и для удлиненных объектов малой поперечной толщины (волокон, тонких пленок, канавок и т.п.). В этом случае удлиненный объект следует расположить под углом к системе полос, близким к 450 (рис. 3б). За счет малой поперечной толщины объекта величина смещения l  может быть в данном случае измерена с большей точностью, чем для малого квазиовального объекта. При прямом визуальном контроле можно производить таким способом измерение оптической разности хода с точностью порядка ?/10. Даже без применения компьютерной обработки изображений после фотографирования интерференционного изображения и измерения смещения полос с применением оптического денситометра можно повысить точность по крайней мере на порядок. Тем самым распространенное мнение о том, что масштабы расстояний, меньших длины волны, недоступны для микроскопии, решительно опровергается именно методами волновой оптики.

4.2.3. Определение показателя преломления биообъектов, находящихся в жидкой среде.

Производится методом полос (призма № 2).  Настроив изображение объекта аналогично (4.2.2), следует определить, в какую сторону отличается показатель преломления исследуемого объекта от показателя преломления окружающей среды. Для этого следует симметризовать раздвоенные изображения относительно нулевой полосы (темной полосы нулевого порядка интерференции). Перемещая ДПП воротком 15, можно наблюдать затемнение одного из изображений. Если наблюдается “правило дружбы”, т.е. соответствующее изображение затемняется со своей стороны от нулевой полосы, то показатель преломления исследуемого объекта меньше, чем показатель преломления окружающей среды. Соответственно при “отсутствии дружбы” картина обратная. Если измерить теперь вышеописанным способом оптическую разность хода для исследуемого объекта по отношению к окружающей среде, то она должна быть связана с его показателем преломления формулой:

Ψ=(n1−n)t ,        (8)

где n и n1 – показатели преломления исследуемого объекта и окружающей среды соответственно, t – геометрическая толщина исследуемого объекта. Заметим, что ? меняет знак в зависимости от соотношения между показателями преломления n и n1. Следовательно, чтобы не совершить ошибки при последующем измерении, необходимо сначала применить “правило дружбы”, описанное выше. Затем, поскольку априори неизвестны как n, так и t, следует применить метод “двух иммерсий”, т.е. измерить ? в двух средах с различными (известными) показателями преломления n1 и n2. Искомый показатель преломления находится из решения системы двух уравнений:

Ψ1=(n1−n)tΨ2=(n2−n)t         (9)

откуда:

n=Ψ1n2−Ψ2n1Ψ1−Ψ2       (10)

В виде “бесплатного приложения” здесь можно определить и геометрическую толщину объекта t:

t=Ψ1−Ψ2n2−n1            (11)

Метод “двух иммерсий” требует аккуратности с той точки зрения, что соотношение между искомым показателем преломления и показателем преломления окружающей среды должно быть аналогичным для обеих сред, что при априори неизвестном n, вообще говоря, не выполнено.

5. Практическая часть.

Используемое оборудование и материалы:

1.	Микроскоп поляризационно-интерференционный BIOLAR с набором вспомогательного оборудования.

2.	Набор биологических микрообъектов для исследования: гистологические срезы, клеточные структуры, мазки крови и т.п. (предлагается преподавателем).

Порядок выполнения работы.

1.	Подготовить к работе микроскоп и препараты.

2.	Провести сравнительное качественное исследование микрообъектов дифференциальным и обычным (светополным) методом.

3.	Определить увеличение микроскопа при проводимых качественных исследованиях.

4.	Определить разрешение и полезное увеличение микроскопа.

5.	Произвести калибровку микроскопа для количественного анализа (согласно п. 3.2).

6.	Определить поперечные размеры, геометрическую толщину и показатель преломления исследуемого объекта.

7.	Зарисовать анализируемые объекты (картину, видимую в микроскопе при выполнении заданий 2,5,6) и составить таблицу калибровочных и измеренных величин.

8.	Представить отчет о проделанной работе.

Контрольные вопросы.

- Почему для ПИМ выбирается схема освещения по Кёлеру, хотя вроде бы при очень больших потерях светового потока более выгодна критическая схема освещения?

- Каково главное преимущество микроскопа перед лупой, обуславливающее все трудности конструирования различных типов микроскопов?

- Какие аберрации более существенны для объектива микроскопа, а какие – для окуляра?

- Почему для ДПП выбрана схема Волластона?

- Почему настройка на интерференционные полосы и на однородный цвет производится при скрещенных поляризаторе и анализаторе?

- Полный набор возможных цветов фона и объекта заключен в пределах фазового набега 2π. В случае превышения этой величины цвета повторяются. Как определить оптическую толщину наблюдаемого объекта, если априори неизвестна величина фазового сдвига?

- По какой причине может нарушаться однородность окраски фона при дифференциальном методе наблюдения?

- В описании работы предлагается методика калибровки дифференциальной ДПП по цветовой настройке. Такая методика калибровки не годится в случае использования монохроматического освещения. Как изменить ее, если мы все же хотим применять дифференциальный метод микроанализа и в этом случае?

- Оценить ширину щелевой диафрагмы, при которой исчезает картина интерференционных полос.

- Оценить предельно разрешаемый размер деталей объекта при наименьшем регистрируемом искажении интерференционных полос, равном 1/10 полосы.

- Оценить число видимых порядков интерференции при наблюдении в белом свете (ширина спектра от 0,4 до 0,76 мкм) и при использовании интерференционного фильтра (ширина полосы пропускания 50 нм).

ЛИТЕРАТУРА.

1.	Скворцов Г.Е. и др. Микроскопы. – Л., Машиностроение, 1969. – 511 с.

2.	Бранцевич Л.Г. и др. Микробиология: Практикум. – Киев.: Вища школа, 1987. – 200 с.

3.	Сивухин Д.В. Общий курс физики в 5 томах. Т.4, Оптика. – М., Наука, 1980.  – 752 с.

4.	Калитеевский Н.И. Волновая оптика. – М., Высшая школа, 1978. – 383с.

Приложение 1.

Межполосное расстояние (в мкм) для микроскопа BIOLAR

(ориентировочные данные)

| Межполосное расстояние h (мкм) | Свет от источника | ДПП № 1 (дифференциальная) | ДПП № 2 (с полосами) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленый (λ = 546 νм) | 2500 | 190 |
|  | Оранжевый (λ = 590 нм) | 2750 | 205 |
|  | Белый (λср = 550 нм) | 2550 | 193 |